UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUTO DE FÍSICA

Setor de Eletrônica

Relatório de Atividades

Período 1997

Apresentamos neste relatório, de forma resumida,  as atividades desenvolvidas pelo Setor de Eletrônica durante o ano de 1997, para apreciação da Direção do Instituto de Física. Estas atividades são basicamente de dois tipos: o projeto e desenvolvimento de novos equipamentos eletrônicos, feitos a pedido dos pesquisadores interessados, e a  atividade de  serviços e manutenção de equipamentos e aparelhos eletrônicos e elétricos. Além destas atividades fundamentais, normalmente realizamos também: especificação de equipamentos e componentes elétricos e eletrônicos,  apoio técnico a pesquisadores e alunos do Instituto de Física,  instrução de alunos bolsistas de engenharia e física que trabalham em nosso setor (atualmente em número de quatro), além de mantermos eventualmente estagiários de escolas técnicas de eletrônica de nível médio (atualmente temos um estagiário). Temos  efetuado também a manutenção de equipamentos de outras unidades da Universidade.

A seguir fornecemos a listagem de todas as atividades  básicas realizadas. Há uma relação de novos equipamentos projetados e construídos, e uma listagem de todos os trabalhos de serviços e manutenção realizados, separados por laboratório ou setor aos quais foram prestados, com o número de sua correspondente ficha de controle interno. Estão listados à parte os serviços prestados a outras unidades da Universidade.

Nós esperamos que, na apreciação deste relatório, a Direção atente para o seguinte:  na listagem de projetos e novos equipamentos, em cada um dos itens citados estão incluídos o projeto e o teste dos circuitos específicos,  o projeto e confecção das placas de circuito impresso e a  montagem final dos circuitos  e do aparelho em si, além de toda a parte de funilaria da caixa utilizada no aparelho, incluindo-se aí a parte de pintura e colocação de dizeres no painel. Todas estas etapas são por nós efetuadas, até a entrega do aparelho com aspecto final em nível industrial. Com relação à listagem de serviços e manutenções, salientamos que muitos são trabalhos simples, mas também muitos são trabalhos de manutenção altamente elaborados, efetuados em equipamentos sofisticados.

Desejamos que o IF compreenda a importância estratégica e financeira de um setor que, além de efetuar o projeto e a construção de equipamentos novos e específicos, é capaz de fazer manutenção desde em um simples mouse de computador, passando por aspiradores de pó, até máquinas e aparelhos complexos. Alguns destes últimos  eventualmente necessitariam, para sua manutenção, da vinda de um técnico especializado ou a sua remessa à fabrica, com um custo proibitivo. Também chamamos a atenção para o volume do trabalho produzido, apesar da carência de pessoal técnico, tanto em nível médio como superior.

Mauro Fin

Mario N Baibich

Porto Alegre, dezembro de 1997.

RELAÇÃO DE PROJETOS E NOVOS EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS - 1997

1 - Fonte de Corrente, 1 uA a 100 mA. Trata-se de uma fonte de corrente de alta precisão, capaz de fornecer corrente AC e DC desde 1 microampère até 100 miliamperes, selecionável por meio de dois contrôles em décadas. A referência interna para corrente AC é fornecida por um gerador digital de senóide especialmente construído para esta finalidade. A estabilidade em corrente DC é melhor que  100 ppm/oC, e a resistência de saída melhor que  1x 109 Ohms. Além destas características básicas, possui uma interface analógica com isolação galvânica que permite que a corrente de saída desta fonte seja controlada por um sinal externo, sem a formação dos indesejáveis laços de terra.  Possui também uma saída de referência do sinal AC interno. Esta saída, normalmente utilizada para  sincronizar a fonte de corrente com amplificadores lock-in, também é galvânicamente isolada. Uma unidade foi construída. Destinada ao lab. Magnetismo.

2 - Potenciostato Eletrônico.  Apartir de um pedido feito pelo Laboratório de Filmes Finos, realizamos um estudo completo deste tipo de equipamento, até então desconhecido para nós. A finalidade deste estudo foi o conserto de um aparelho deste tipo existente no IF e que precisava de manutenção adequada, e principalmente porque havia um pedido para que fosse feito o projeto de um aparelho semelhante. O  projeto foi realizado mas o protótipo não chegou a ser construído devido ao pesquisador interessado ter se desligado do IF

3 - Fonte de Potência em Corrente Alternada de 10 Kwatts. Trata-se de uma fonte de alta potência que pode, sob contrôle de um sinal externo, aplicar sobre uma carga resistiva de zero a 10000 watts de potência em 220 Vca. É normalmente usada para aquecimento de fornos elétricos, fazendo parte um laço fechado sob contrôle de um controlador de temperatura. O projeto prevê, com a simples troca de uma placa de circuito, a operação por contrôle do ângulo de fase ou por modulação de tempo. Neste último caso ela aplica sobre a carga  ciclos inteiros da rede elétrica, sempre iniciando no cruzamento por zero da tensão da rede. Um aparelho construído foi construído. Destinada ao laboratório de Resistividade.

4 - Fonte de Tensão e Corrente DC, 100V e 500 mA. Fonte de alimentação linear, estabilizada, capaz de fornecer qualquer valor de tensão entre zero e 100 volts, suportando correntes de carga até 500 mA. É protegida contra  sobre-corrente. O valor máximo  de corrente na carga é ajustável pelo operador dentro dos limites entre zero e 500 mA. Quando a corrente na carga atinge o limite  ajustado, passa automáticamente a funcionar no modo de corrente.  Possui um display digital de 3 ½ dígitos que pode indicar tanto o valor da tensão de saída da fonte quanto a corrente que está fornecendo `a carga. Uma unidade foi construída.  Destinada ao Prof. Paulo Fichtner.

5 - Medidor de Temperatura Ambiente. Trata-se de um aparelho simples, de pequeno porte, mas com uma eletrônica muito apurada. Básicamente fornece em sua saída uma tensão proporcional à temperatura sentida por seu sensor. Esta tensão é de precisamente 10 mV/oC, com precisão em torno de 0,1 oC. Quando conectado a um voltímetro, tranforma-se em um termômetro capaz de medir a temperatura ambiente, de líquidos, superfícies, etc, no intervalo -10 a  +100 oC. Uma unidade foi construída. Ensino/Prof. Mario Baibich.

6 - Regulador Eletrônico de Corrente. Construído com transistores de alta potência (tensão e corrente), quando colocado em série entre uma fonte de potência e o dispositvo  por ela alimentado, permite limitar a corrente fornecida pela fonte. A característica marcante é que este limitador pode, além de limitar a corrente própriamente dita entre 100 mA e 1 ampère,  de suportar diferenças de potencial de até 1000 volts. Uma unidade construída. Destinada ao Lab. Filmes Finos/Prof. carlos A. Santos.

7 - Controlador de Banho Térmico de 37 oC. É na verdade um controlador de temperatura que, utilizando como sensor o  medidor desenvolvido no item no 5 acima, controla uma fonte de potência com a finalidade de manter estável a temperatura de uma  cuba cheia de água. Assim o sistema é composto por sensor de temperatura, controlador de temperatura, fonte de potência e cuba dágua, formando um laço fechado. A temperatura é mantida em 37 oC , mais ou menos 0,2 oC. Uma unidade foi construída. Prof. Carlos A.  Santos.

8 - Fonte de Alta Tensão Estabilizada, 1 Kv/3 mA.  Trata-se de uma fonte com tensão de saída fixa em 1000 volts, com alto grau de estabilidade e baixo nível de ruído e ripple, com capacidade de fornecer até 3 miliamperes de corrente de saída. Utiliza técnica de chaveamento em alta frequência para conversão de energia, sendo portanto um equipamento leve e de alto rendimento elétrico. Destina-se primáriamente a alimentação de válvulas fotomultiplicadoras. Uma unidade construída. Ensino/Prof. Mario N Baibich.

9 - Amplificador de Audio. Projetamos e estamos construindo um amplifcador de sinais na faixa de audiofrequência, cuja característica marcante é a de poder fornecer em sua saída cerca 80 volts RMS de amplitude, ou cerca de 220 volts pico-a-pico, apartir de um sinal de entrada máximo de 5 volts rms,  possuindo uma banda passante de 15 Khz, com slew rate de 20 V/microsegundos, podendo fornecer corrente até 100 mA.

Destina-se ordináriamente a alimentar bobinas sensoras de campo magnético. Destinada ao Lab Magnetismo/ Prof. João E Schmidt.

10 - Acionador de Motor de Passos.  Este é um projeto anterior que sofreu pequenas alterações. É um aparelho capaz de acionar um motor de passos convencional de 4 fases, podendo controlar sua velocidade desde 1 passo a cada 10 segundos até 1000 passos por segundo, em qualquer sentido de rotação. Além dos contrôles locais de painel, pode tambem ser controlado via sinais externos, através de conectores próprios no painel traseiro. As funções controladas são velocidade e sentido de rotação. Uma unidade foi construída. Destinada ao Lab. Laser.

11 - Fechadura Eletrônica Codificada. Sistema de abertura de porta por código de 4 algarismos.  Um teclado semelhante a um telefone é instalado diante da porta. Quando o usuário teclar o código na sequência correta, uma central de decodificação aciona uma fechadura elétrica que libera a abertura da porta por cerca de tres segundos. É um projeto já antigo. Este ano construímos mais 3 unidades. Destinadas aos laboratórios de Microeletrônica (2) e Altas Pressões (1).

12 - Fonte de Tensão, 0 a 500 volts, 3 mA. Baseados no projeto mostrado no ítem no 8 acima,  desenvolvemos um modêlo idêntico mas com capacidade para variar sua tensão de saída entre 0 e 500 volts dc, podendo fornecer até 3 mA de corrente. Possue ajustes grosso e fino da tensão de saída, tensão esta que é mostrada por um voltmetro digital de 3 ½ dígitos no painel da fonte. Apresenta as mesmas características de baixo ruído e alta estabilidade descritos anteriormente (ítem 8). Uma unidade construída. Prof. Flávio Horowitz/Lab. Laser.

LISTAGEM DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - 1997

(Separadas por Setor ou Laboratório ao quais se destinaram)

No da ficha			    descrição do serviço

de contrôle

LABORATÓRIO: LASER

632		conserto e modificação de pré-amplificador p/sensores ópticos

710		conserto de emissor de luz Ocean Optics

724		conserto fonte de alimentação Hayama mod. HY1315

729		modificação total do circuito da fonte Hayama, p/melhor estabilidade

712		conserto fonte de alimentação 50V/5A da SME

636		conserto de uma fonte de alimentação de uso geral

779		construção de 4 cabos coaxiais c/ conectores BNC

780		conserto do spinner Electrical Eng. mod. EE-02518

774		construção de cabos especiais p/ ligação de fonte de alimentação

LABORATÓRIO: MICROELETRÔNICA

645		conserto monitor de vídeo svga Tatung mod. CM 14SBE

691		confecção de bobina para válvula eletromagnética

707		conserto osciloscópio ATP/HI-TEC mod. 100 Mhz

713		conserto de módulo de contrôle de vácuo para Spinner

717		conserto osciloscópio Tektronix RM 503

708		conserto osciloscópio Tektronix mod. 7633

773		conserto do traçador de curvas

SETOR: INFORMÁTICA

700		conserto fonte chaveada de uComputador  PC

701		conserto conjunto de caixas de som amplificadas de uComp PC

635		conserto de mouse marca Itevec

660		conserto de mouse mod. FCC ID 17x-HM-A-B

669		conserto de mouse Manhattan mod. 10WCM/290F

671		conserto de mouse Swan

674		conserto de mouse 17X-HM-A-B

673		conserto de mouse MX

672		conserto de mouse H8GAT5

689		conserto de mouse CECS

688		conserto de moouse MX

613		conserto de mouse Logitec -Swan mod. M-MD14

614		conserto de mouse Itevec

727		conserto de mouse Genius Easy Mouse

722		conserto mouse

775		conserto de mouse mod. 17X-HM-A-B

777		conserto estabilizador de voltagem CP mod. ML10111

690		conserto mouse CECS

SETOR: ENSINO E LABORATÓRIOS AVANÇADOS

628		conserto frequencímetro marca SME mod. 7270

625		conserto fonte de alimentação SME mod. 555

643		conserto ampl. de corr. Leybold mod. 53201-Br4 no série 03570

642		conserto ampl. de corr. Leybold mod. 53201-Br4 no série 03501

644		conserto ampl. de corr. Leybold mod. 53201-Br4 no série 03590

689		construção de fonte de corrente 1 mA, embutir em DPM ECB

720		conserto medidor de radiação Tracerlab SU-21

718		conserto fonte de alimentação SME  mod. 555 pat 225977

744		conserto video-cassete Toshiba M5530B/Estúdio

711		conserto video-cassete Philco-Hitachi PC2027U/Estúdio

759		conserto de fonte de alimentação Otto Bender

726		conserto de multímetro analógico Hioki mod. OL-64D

740		conserto dpm ECB

751		construir fonte de corr.  100uA e 1 mA e embutir em dpm ECB

745		conserto osciloscópio National

748		conserto fonte de alimentação Phyne mod. 75320

753		conserto fonte de alta tensão Fluke mod. 415B

778		conserto fonte de alta tensão de 5 Kv

766		conserto de um laser  (tubo + fonte) marca Opto

728		conserto fonte de alta tensão Fluke mod. 415B

760		conserto fonte de tensão  IF 031570

761		conserto fonte de tensão IF 021970

LABORATÓRIO: ASTRONOMIA

681		conserto no-break CP mod. IN510

723		conserto de parte elétrica telescópio TWIN-BEAM

736		conserto uComp PC-286

757		conserto monitor de vídeo Magitronic C-SV1448P

783		conserto retro-projetor 3M

781		instalação de equipamento eletrônico no observatório morro Santana

771		conserto de fonte de alta tensão do observatório do morro Santana

772		conserto do gerador de acompanhamento do observatório morro Santana

764		conserto pré-amplificador Photon Counter EG&G observ. morro Santana

LABORATÓRIO: IMPLANTAÇÃO

607		conserto monitor s-vga NEC mod. XE-15

716		projeto e construção de fonte de tensão 30V/3Amp

737		conserto de medidor de pressão Edwards

752		conserto voltímetro Novus  mod. 3500

LABORATÓRIO: MAGNETISMO

639		conserto de uma fonte de alimentação IF

651		modificação em gerador de funções IF

652		conserto registrador x-y HP mod. 7047-A

676		construção de 4 cabos coaxiais c/conector BNC

696		modificar escala de fonte de corrente IF

705		projeto de placa de circuito impresso e montagem de um integrador

732		conserto de fonte de corrente IF FC-004

725		conserto de gerador de funções IF

623		conserto de gerador de funções Tektronix mod. FG-507

782		Conserto gerador de funções FG507

765		conserto do registrador x-y  HP mod. 7047A

LABORATÓRIO: RESISTIVIDADE

640		construção de 6 cabos coaxiais com conectores BNC

646		construção de 14 cabos coaxiais com conectores BNC

653		construção de 4 cabos BNC

662		construção de 6 cabos coaxiais com conectores BNC

677		conserto do nanovoltmetro Keithley mod. 180

683		conserto monitor Videocompo VDC901

685		conserto amplificador lock-in Stanford mod. RS530

667		conserto gerador senoidal HP mod. 200AB

649		montagem de sensor para nitrogenio líquido

668		conserto TV Philips L5 (monitor de video)

679		conserto multiteste Re-som mod. MIC 2200A

704		conserto TV Philips L5 (monitor de video)

721		conserto monitor de video svga color MAG

734		conserto circuito de acionamento da bomba de vácuo VEECO VE300

735		conserto multiteste Minipa  mod. ET-2051

731		modificação em TV 17” usada como monitor em exp. de difração

741		construir extensão elétrica trifásica

742		modificar fonte  de potência de 10 Kw, p/controle por ângulo de fase.

743		instalar interface RS-232 em osciloscópio Tektronix TDS 320

746		conserto nanovoltímetro Keithley mod. 180

750		construir uma extensão trifásica de 50 amperes de capacidade

693		conserto gerador senoidal HP mod. 200AB série 9890

787		Modificação em um compensador de temp. amb. p/termopar

702		Conserto de fonte de corrente Keitley  mod. 227

758		modificar conectores e construir cabos p/ Resistômetro Diferencial

763		construir duas placas de circuito impresso p/ montagem de interfaces

LABORATÓRIO: RADIAÇÃO

650		conserto monitor radiação Tracerlab mod. SV-21

657		conserto mouse Leadgem

LABORATÓRIO: FILMES FINOS

670		controlador de aquecimento Semareg mod. 2000

634		conserto fonte chaveada de uComputador PC

686		conserto de controlador de temperatura Semareg 2000

715		conserto da máquina de deposição de filmes

768		alteração e conserto fonte de alimentação Pfeiffer TCP5000

LABORATÓRIO: ALTAS PRESSÕES

675		conserto fonte de tensão 12V

695		conserto estabilizador de tensão Tektron TK1000

770		conserto fonte de tensão 12V/0,5 amp

LABORATÓRIO: MOSSBAUER

655		conserto fonte de potência 1000V/1A

633		conserto monitor de video PAL-M

SETOR: BIBLIOTECA

656		conserto monitor de video TAXAN

SETOR: ADMINISTRAÇÃO

719		construir extensão com fio rígido, 10 metros

630		conserto retroprojetor Grafotec/Sec Fis Teórica

703		conserto fax Itautec IFAX2000

661		conserto retroprojetor Grafotec/Sec Fis Teórica

692		conserto retroprojetor Grafotec/Sec Fis Teórica

733		conserto aspirador de pó Electrolux UZ943/limpeza

641		conserto retroprojetor Grafotec VGS250/Sec Fis Teórica

638		conserto estabilizador eletrônico do fax/telefonista

739		conserto de 2 aspiradores de pó UZ943/Sec Geral

747		conserto tv Telekunkem Diretório Acadêmico

SETOR: RAIO X

631		conserto do contador digital Siemens do equip. de raios x

LABORATÓRIO: MICROSCOPIA ELETRÔNICA

648		montagem de fonte de alimentação da bomba peristaltica

SERVIÇOS PRESTADOS A OUTROS SETORES DA UFRGS

E  A OUTRAS  ENTIDADES

No da ficha		   descrição suscinta do serviço/destino/responsável

697		conserto circuito de controle de luz de sistema de 					microscopia/Geologia/Prof. Wolfgang

658		conserto ResistômetroDiferencial/UFSM/Prof. Tarciso

665		conserto osciloscópio WGB mod. OS60/QUIMICA/Prof. Dimitrius

663		conserto de balança eletrônica ACATEC mod. EM0160/AGRONOMIA

Setor de floricultura-Depto. Horticultura

682		conserto monitor de video IBM/GEOCIÊNCIAS/Profa. Ruth

666		conserto de DPM de painel MD450-02/QUIMICA-Lab. Fisico-quimica

709		conserto  monitor de video Sony PVM 1440/GEOCIÊNCIAS-

Microssonda.

714		conserto do sistema eletrônico de monitoração do fluxo de  			água/GEOCIÊNCIAS-Microssonda.

698		conserto monitor  de video mono de alta resolução Cameca - 			/GEOCIENCIAS-Microssonda.

637		conserto calculadora Sharp/Microssonda.

684		conserto de DPM marca ECB/QUIMICA.

730		conserto osciloscópio Tektronix mod. TDS 340A/ENGENHARIA/Prof. 		Dick

738		conserto controle eletrônico de luz de microscópio Olimpus   			/VETERINÁRIA-Helmintose.

784		Conserto de alimentador  eletrônico p/ lâmpada de 					microscópio/QUÍMICA/k125

776		Conserto de aparelho de ultassom/QUÍMICA/Lab. Catalise